枞阳县中医院膀胱内窥镜系统采购项目采购需求

整体要求：以下参数必须完全响应，否则按无效标处理。

膀胱内窥镜成套器械技术参数

一、内窥镜光学性能参数：

视向角θ:0°、30°、70°  允差：±5° ±10%

视场角2W:85°  允差： ±15%

视场中心角分辨力，°  ra(d): ≥2.98C/（°）

光学镜的有效景深范围： 3～100mm

光能传递效率--有效光度率Dm:≤960 cd/m²/1m

二、内窥镜机械性能参数：

工作长度：302mm 允差±3%

最大插入部外径：4mm

材料：镜管：M号钢

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

三、镜鞘及闭孔器

型号：710工作长度：230mm宽度：6mm

型号：701工作长度：230mm宽度：7.8mm

型号  702工作长度：230mm宽度：8.2mm

型号：703工作长度：230mm宽度：8.8mm

型号：704工作长度：60mm

型号：705工作长度：243mm

附件材料：M号钢

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

四、器械：(软钳)

抓钳：

工作长度：250～450 mm 钳杆外径：φ1.5～φ2.8mm

材料：钳头：30Cr13钳杆：06Cr19Ni10

硬度：420HV0.2-530HV0.2

钳头张开度：≥45°

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

活检钳：

工作长度：250mm ～1000 mm 钳杆外径： φ1.5～φ2.8mm

材料：钳头：30Cr13 05Cr17Ni4Cu4Nb钳杆：06Cr19Ni10

硬度：420HV0.2-530HV0.2  35HRC~45HRC(05Cr17Ni4Cu4Nb)

钳头张开度：≥45°

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

异物钳：

工作长度：250～1000 mm

钳杆外径： φ1.0～φ2.8mm

材料：钳头：30Cr1305Cr17Ni4Cu4Nb钳杆：06Cr19Ni10

硬度：420HV0.2-530HV0.2 35HRC~45HRC(05Cr17Ni4Cu4Nb)

钳头张开度：≥45°

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

剪刀：

工作长度：250～450 mm  钳杆外径：

φ1.5～φ2.8mm

材料：钳头：30Cr13钳杆：06Cr19Ni10

硬度：420HV0.2 -530HV0.2

钳头张开度：≥45°

表面最大粗糙度值：不大于0.8微米

钳(剪)头经热处理，其硬度为350HV0.2~535 HV0.2。

活检钳和剪刀的刃口应锋利，应具有良好的咬切和剪切性能。活检抓钳和抓钳及异物钳的夹持力，应不小于12N，应能抓牢组织及钳取异物。

钳(剪)头张开度:宫腔镜用活检钳应不小于90°，其余钳(剪)应不小于45°。

钳(剪)头开闭轻松灵活，无卡塞现象。钳(剪)头闭合时吻合，无错口和偏歪现象。

钳(剪)的刃口和钳齿清晰完整，无缺齿、烂齿、卷刃、崩刃现象。

清洁(细胞)刷头端的尼龙丝固定牢固。

手术器械的软管绕制应紧密、平直、无明显的间隙和折曲，软管表面光洁、色泽均匀，无有锋棱、毛刺。

手术器械在内镜钳道中进出畅通，无明显重感，软管不应被拉伸。

手术器械各焊接和铆接处牢固，无虚焊或堆焊现象。

手术器械除清洁刷头和细胞刷头端外，其余各部位的表面粗糙度Ra之值应不大于0.80μ m。

手术器械的耐腐蚀性能应到达YY/T0149-2006中沸水试验法b级的规定。

采用ISO 10526:1999 CIES 005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:92.9

采用ISO 10526:1999 CIE S 005规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:88.6

光能传递效率--有效光度率DM:1730cd/m/1m

膀胱内窥镜参数规格

| 序号 | 产品名称 | 规格货号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD膀胱内窥镜 | Ф4X302 0° | 1 | 支 |
| 2 | HD膀胱内窥镜 | Ф4X302 30° | 1 | 支 |
| 3 | HD膀胱内窥镜 | Ф4X302 70° | 1 | 支 |
| 4 | 插管套 | Φ5*240 | 1 | 个 |
| 5 | 镜桥 | 单通道 | 1 | 个 |
| 6 | 镜鞘 | 16.5Fr含闭孔器 | 1 | 套 |
| 7 | 镜鞘 | 18.5Fr含闭孔器 | 1 | 套 |
| 8 | 镜鞘 | 21Fr含闭孔器 | 1 | 套 |
| 9 | 镜鞘 | 23Fr含闭孔器 | 1 | 套 |
| 10 | 活检钳 | Φ2*400软钳 | 1 | 把 |
| 11 | 抓钳 | Φ2*400锯齿软钳 | 1 | 把 |
| 12 | 异物钳 | Φ2*400软钳 | 1 | 把 |
| 13 | 剪刀 | Φ2*400直剪软钳 | 1 | 把 |
| 14 | 进水接门 | --- | 1 | 个 |
| 15 | 出水接门 |  | 1 | 个 |
| 16 | 密封帽 | 工字型 | 1 | 个 |
| 17 | 导光束 | Φ4插口 | 1 | 根 |
| 18 | 清洁杆 | Φ*340mm |  |  |